УКРАЇНА

# ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

## УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

##### Н А К А З

##### від _04.12.2014 _									№ __248___

м. Чернігів

Щодо проведення зовнішнього

контролю якості лабораторної

діагностики туберкульозу в

Чернігівській області

На виконання Програми подолання епідемії туберкульозу в Чернігівської області у 2012-2016рр., затвердженої рішенням обласної ради від 8 червня 2012 року,наказу від 06.02.2006р. № 50 « Про затвердження типових положень про лабораторії і пункти з діагностики туберкульозу та пункти збору мокротиння» та наказу від 04.09.2014р. № 620 «Про затвердження та впровадження медико - технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі», з метою підвищення якості мікробіологічної діагностики туберкульозу у лікувально-профілактичних закладах області

НАКАЗУЮ:

- Затвердити:

  - Перелік пунктів мікроскопії мокротиння у лікувально-профілактичних закладах загальної лікувальної мережі, які підлягають зовнішньому контролю якості (додаток 1).

  - Перелік мікробіологічних лабораторій протитуберкульозних закладів, які підлягають зовнішньому контролю якості (додаток 2).

  - Графік проведення зовнішньої оцінки якості бактеріоскопії в лабораторіях І і ІІ рівнів з мікробіологічної діагностики туберкульозу (додаток 3).

  - Оціночний лист №1 для перевірки бактеріоскопічних пунктів (додаток 4).

  - Оціночний лист №2  для перевірки мікробіологічних лабораторій ІІ рівня (додаток 5).

  - Протокол проведення  панельного тестування мазків (додаток 6).

  - Протокол проведення вибірки мазків для перевірки мазків «наосліп» (додаток 7).

  - Результат повторної перевірки «наосліп» (додаток 8).

  - Протокол зовнішньої оцінки якості бактеріоскопічної діагностики туберкульозу методом «панельного» тестування (додаток 9).

- Начальнику управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради,  головним лікарям обласних протитуберкульозних закладів і обласної психо - неврологічної лікарні, ЦРЛ, ЦМЛ:

2.1. Забезпечити сприятливі умови для здійснення зовнішнього контролю якості у підпорядкованих пунктах бактеріоскопії мокротиння.

Термін - постійно

2.2. Зобов’язати завідувачів клініко-діагностичними лабораторіями виконувати вимоги зовнішнього контролю якості лабораторної діагностики туберкульозу відповідно до п.1.1.і 1.2.

Термін – у регламентовані строки

2.3. Внутрішній та зовнішній контроль якості лабораторної діагностики туберкульозу у лікувально-профілактичних закладах області здійснювати згідно з навчальним посібником «Система забезпечення якості бактеріологічних досліджень в закладах, що здійснюють мікробіологічну діагностику туберкульозу на різних рівнях надання медичної допомоги» (Київ, 2013р.).

Термін - постійно

  - Забезпечити подання результатів досліджень із зовнішнього контролю якості методом панельного тестування до бактеріологічної лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу Чернігівського обласного протитуберкульозного диспансеру.

Термін – 5 днів з моменту отримання панелей

  - Забезпечити доставку мазків, які  досліджувались на наявність КСБ в клініко – діагностичних  лабораторіях,  для повторної перевірки «наосліп»  в бактеріологічну лабораторію з мікробіологічної діагностики туберкульозу Чернігівського обласного протитуберкульозного диспансеру.

Термін – щоквартально

- Головному лікарю Чернігівського обласного протитуберкульозного диспансеру:

  - Забезпечити  проведення  зовнішнього контролю якості у підпорядкованих пунктах бактеріоскопії мокротиння.

Термін - постійно

3.2. Зобов’язати завідуючу бактеріологічною лабораторією з мікробіологічної діагностики туберкульозу Чернігівського обласного протитуберкульозного диспансеру:

- здійснювати поточний контроль, моніторинг та узагальнення звітів від клініко-діагностичних лабораторій загальної лікувальної мережі і протитуберкульозних закладів області щодо контролю якості лабораторної діагностики туберкульозу.

Термін – щоквартально

- складати щорічні звіти за результатами проведених зовнішніх контролей якості в клініко-діагностичних лабораторіях загальної лікувальної мережі і протитуберкульозних закладах області, направляти їх до Центральної Референс - лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу МОЗ України та в лабораторії , які приймали участь у ЗОЯ.

Термін – щорічно

- надавати організаційно - методичну та консультативну допомогу лабораторіям ЗЛМ. Аналізувати результати організації роботи,  лабораторних процедур лабораторій,  розробляти коригуючих заходів та контролювати впровадження їх в роботу.

Термін - постійно

3.3. Систематично інформувати Управління охорони здоров’я облдержадміністрації щодо стану якості та проблемних питань з лабораторної діагностики туберкульозу у лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області.

Термін – щоквартально

- Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Управління охорони здоров’я ОДА Пуліна В.О.

Начальник управління							П.П. Гармаш

Додаток 1

Затверджено:

Наказ УОЗ ОДА

від 04.12.2014 № 248

Перелік

Пунктів мікроскопії мокротиння

у лікувально-профілактичних закладах загальної лікувальної мережі,

які  підлягають  зовнішньому контролю якості

| № з/п | Лікувально-профілактичні заклади ЗЛМ |
| --- | --- |
| 1 | Бахмацька центральна районна лікарня |
| 2 | Бобровицька центральна районна лікарня |
| 3 | Борзнянська центральна районна лікарня |
| 4 | Варвинська центральна районна лікарня |
| 5 | Городнянська центральна районна лікарня |
| 6 | Ічнянська центральна районна лікарня |
| 7 | Козелецька центральна районна лікарня |
| 8 | Коропська центральна районна лікарня |
| 9 | Корюківська центральна районна лікарня |
| 10 | Куликівська центральна районна лікарня |
| 11 | Менська центральна районна лікарня |
| 12 | Ніжинська центральна районна лікарня |
| 13 | Ніжинська центральна міська лікарня |
| 14 | Новгород – Сіверська центральна районна лікарня |
| 15 | Носівська центральна районна лікарня |
| 16 | Прилуцька центральна районна лікарня |
| 17 | Прилуцька центральна міська лікарня |
| 18 | Ріпкинська центральна районна лікарня |
| 19 | Семенівська центральна районна лікарня |
| 20 | Сосницька центральна районна лікарня |
| 21 | Срібнянська центральна районна лікарня |
| 22 | Талалаївська центральна районна лікарня |
| 23 | Чернігівська центральна районна лікарня |
| 24 | Щорська центральна районна лікарня |
| 25 | Чернігівська міська лікарня № 1 |
| 26 | Чернігівська міська лікарня № 2 |
| 27 | Чернігівська міська лікарня № 3 |
| 28 | Чернігівська міська лікарня № 4 |
| 29 | Чернігівська обласна психо – неврологіча лікарня |

Додаток 2

Затверджено:

Наказ УОЗ ОДА

від 04.12.2014 № 248

Перелік мікробіологічних лабораторій протитуберкульозних закладів,

які підлягають зовнішньому контролю якості

| № з/п | Протитуберкульозний заклад |
| --- | --- |
| 1 | Бахмацька протитуберкульозна лікарня |
| 2 | Ніжинський протитуберкульозний диспансер |
| 3 | Прилуцький протитуберкульозний диспансер |

Додаток 3

Затверджено:

Наказ УОЗ ОДА

від 04.12.2014 № 248

Графік проведення зовнішнього контролю якості бактеріоскопії в Чернігівській області

| Рівень лабора торії | Заходи щодо зовнішньої оцінки якості бактеріоскопії |
| --- | --- |
|  | Кураторські візити | Перевірка мазків «наосліп» | «Панельне» тестування |
|  | періодичність | Рівень контро люючої лабораторії | періодичність | Рівень контро люючої лабораторії | періодичність | Рівень контро люючої лабораторії |
| І | 1 раз на рік* | ІІ, ІІІ | 1 раз в квартал | ІІІ | 1 раз на рік* | ІІІ |
| ІІ | 1 раз на рік* | ІІІ | 1 раз в квартал | ІІІ | 1 раз на рік* | ІІІ |

*проводиться в залежності від матеріального та ресурсного (кадрового) забезпечення лабораторії

Додаток 4

Затверджено:

Наказ УОЗ ОДА

від 04.12.2014 № 248

Оціночний лист № 1

«Бактеріоскопічна діагностика в лабораторіях загально - лікувальної мережі»

| Область/район _____________________________________________________________________________ Назва установи ____________________________________________________________________________ ПІБ координатора Програми ______________________________________________________________ |
| --- |
| ПІБ куратора ____________________________________________________________________ Квартал: 1 2 3 4 Дата_________________________________________ |
|  | Індикатор | Так | Ні | Примітки |
| 1.Організаційні питання |
| 1.1 | Наявність окремого приміщення для досліджень на КСБ |  |  |  |
| 1.2 | Наявність окремих столів для прийому, реєстрації біоматеріалу, приготування та фарбування мазків, бактеріоскопії |  |  |  |
| 1.3 | Приміщення, де проводяться дослідження біоматеріалу на КСБ, має гладкі стіни, стелю та підлогу, які можна легко мити та дезінфікувати |  |  |  |
| 1.4 | Двері лабораторії надійно закриваються. Доступ відвідувачів обмежений. На вікнах грати ( при необхідності) |  |  |  |
| 1.5 | Персонал пройшов навчання на курсах бактеріоскопії чи на робочому місті в протитуберкульозному закладі. |  |  |  |
| 2 Реактиви та витратні матеріали |
| 2.1 | Предметні скельця стандартні, в достатній кількості |  |  |  |
| 2.2 | Наявність контейнерів для зберігання позитивних та негативних мазків. |  |  |  |
| 2.3 | Бактеріологічна петля чи дерев’яні аплікатори, якісні в достатній кількості, посуд з піском та 70% спиртом |  |  |  |
| 2.4 | Таймер чи пісочні годинники ( 1,3, 5хв) |  |  |  |
| 2.5 | Використовуються: - готові набори барвників за Цілем-Нільсеном - готуються в лабораторії |  |  |  |
| 2.6 | Чи були випадки недостачі реактивів під час попереднього візиту |  |  |  |
| 2.7 | Всі реактиви мають достатній термін придатності |  |  |  |
| 2.8 | Фенол кристалічний, білого кольору, зберігається у холодильнику |  |  |  |
| 2.9 | Робочі розчини реактивів зберігаються в темному посуді (в темному місті) при кімнатній температурі 6-12 місяців |  |  |  |
| 2.9 | Робочі розчини реактивів промарковані (дата приготування, назва реагенту, ПІБ лаборанта, термін придатності) |  |  |  |
| 2.10 | Наявність журналу приготування реактивів |  |  |  |
| 3.Обліково – звітна документація |
| 3.1 | Форми ТБ-05, ТБ-04/1 вміщують повну інформацію |  |  |  |
| 3.2 | Позитивні та негативні результати видаються своєчасно. Направлення ТБ-05 зберігаються в лабораторії не більше 7 діб |  |  |  |
| 3.3 | Мокротиння з діагностичною метою завжди досліджується дво – триразово, середня кратність |  |  |  |
| 3.4 | Слина досліджується, в журналі є відмітки про доставку малоінформативного матеріалу |  |  |  |
| 3.5 | Позитивні результати оцінюються згідно стандартам , червоними чорнилами |  |  |  |
| 3.6 | Мокротиння з метою контролю хіміотерапії досліджується двократно, середня кратність |  |  |  |
| 4. Лабораторне обладнання |
| 4.1 | Наявність бінокулярного мікроскопа із збільшенням*1000 та вмонтованим джерелом світла Марка мікроскопа, рік випуску, робочий стан |  |  |  |
| 4.2 | Предметний столик мікроскопу дозволяє правильно пересувати мазок при бактеріоскопії (наявність препаратотримача) |  |  |  |
| 4.3 | Освітлення мікроскопу є таким, що дозволяє отримати чітке зображення мазка при збільшенні *1000 |  |  |  |
| 4.4 | Оптика мікроскопа чиста, оптична система мікроскопу відцентрована |  |  |  |
| 4.5 | У доступному для персоналу місці є інструкція з експлуатації даної марки мікроскопу |  |  |  |
| 5. Зберігання мазків, навантаження |
| 5.1 | Всі позитивні мазки зберігаються 6 міс. Всі негативні мазки зберігаються 3 міс. В контейнерах у порядку згідно із лабораторним журналом ТБ-04/1 |  |  |  |
| 5.2 | Зі всіх мазків знімається імерсійна олія |  |  |  |
| 5.3 | Кількість бактеріоскопічних досліджень дорівнює не менш ніж 10 мазків на тиждень, та не більше ніж 20 мазків на день |  |  |  |
| 6. Технологія досліджень |
| 6.1 | Наявність письмових інструкцій з приготування та фарбування мазків за Циль – Нільсеном, інструкції з оцінювання градації . |  |  |  |
| 6.2 | Мазки промарковані з вказівкою лабораторного порядкового номера та номера порції |  |  |  |
| 6.3 | Розмір мазків 1х2 см або 2х3 см, матеріал розподілено рівномірно, товщина сухого нефарбованого мазка така, що дозволяє читати газетний шрифт на відстані 5-10см. |  |  |  |
| 6.4 | Методика фарбування та оцінки ступеню градації проводиться згідно зі стандартами. |  |  |  |
| 7. Інфекційний контроль |
| 7.1 | Наявність в лабораторії вентиляції, великого вікна? Чи можливе сковзне провітрювання ? |  |  |  |
| 7.2 | Наявність герметичної робочої витяжної шафи. Всі маніпуляції з мокротинням проводяться у витяжній шафі |  |  |  |
| 7.3 | Індикатор руху повітря (тонка стрічка паперу) рухається всередину шафи на 40-45° |  |  |  |
| 7.4 | Чи проінформовані лаборанти про потік повітря та потенційну небезпеку? |  |  |  |
| 7.5 | Використання дезінфікуючих засобів, які зареєстровані в Україні та діють на МБТ |  |  |  |
| 7.6 | Запас дезінфікуючих засобів достатній |  |  |  |
| 7.7 | Наявність інструкцій з використання дезінфікуючих засобів |  |  |  |
| 7.8 | Наявність засобів індивідуального захисту (хірургічний халат, ковпак, фартух, рукавички, респіратори з НЕРА-фільтром) непотрібні в лабораторіях 1-го рівня!!! |  |  |  |
| 7.9 | Контейнери для збирання мокротиння використовуються тільки одноразові. Метод утилізації. |  |  |  |
| 7.10 | Використовуються багаторазові контейнери, їх дезінфекція |  |  |  |
| 7.11 | Наявність бактерицидної лампи, облік роботи |  |  |  |
| 8. Контроль якості (внутрішній) |
| 8.1 | В лабораторії в наявності запас не менш ніж на 10 днів фіксованих контрольних нефарбованих позитивних та негативних мазків. |  |  |  |
| 8.2 | Наявність журналів контролю якості фарбників та бактеріоскопії чи позначки в журналі ТБ-04/1 |  |  |  |
| 9. Контроль якості (зовнішній) |
| 9.1 | Чи були раніше моніторингові візити контролюючих лабораторій? |  |  |  |
| 9.2 | Чи проводилось панельне тестування? |  |  |  |
| 9.3 | Лабораторія отримала результати панельного тестування |  |  |  |
| 9.4 | Чи проводився повторний перегляд мазків? |  |  |  |
| 9.5 | Лабораторія отримала результати повторного перегляду мазків |  |  |  |
| 9.6. | Оцінка якості фарбування мазків куратором (перегляд під мікроскопом) |  |  |  |
| 9.7 | Під час кураторського візиту відібрані мазки для повторної перевірки |  |  |  |
| 10. Кількісні індикатори роботи лабораторії |
| 10.1 | % отриманого лабораторією біоматеріалу є мокротинням (не менше 90%) |  |  |  |
| 10.2 | % виявлення за попередній квартал (не менше 3%) |  |  |  |
| 10.3 | % мазків з низькохибнонегативним результатом серед всіх позитивних мазків (не менше 25-50% |  |  |  |
| 10.4 | % низькохибнонегативних мазків ( 0%) |  |  |  |
| 10.5 | % низькохибнонегативних мазків ( не більше 5%) |  |  |  |
| 10.6 | % низькохибнонегативних мазків ( 0%) |  |  |  |

Виявлені проблеми:_____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки та рекомендації: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПІБ завідувача лабораторії________________________________________  Підпис_______________

ПІБ куратора____________________________________________________ Підпис_______________

ПІБ керівника установи___________________________________________ Підпис_______________

М.П.

Додаток 5

Затверджено:

Наказ УОЗ ОДА

від 04.12.2014 № 248

Оціночний лист №2

«Мікробіологічна діагностика в  лабораторіях спеціалізованих закладів охорони здоров’я та структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, що здійснюють діагностику туберкульозу та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на туберкульоз»

| Область/район ________________________________________________ Рівень _______________ Назва установи _____________________________________________________________________ ПІБ координатора Програми _________________________________________________________ |
| --- |
| ПІБ. Куратора ______________________________________________________________________ Квартал: 1 2 3 4 Дата__________________________________ |
|  | Індикатор | Так | Ні | Примітки |
| 1.Загальні питання |
| 1.1 | Лабораторія має дозвіл режимної комісії свідоцтво про атестацію лабораторії |  |  | Строком на __ р до _____ Строком на __ р до _____ |
| 1.2 | Робота лабораторії організована з дотриманням поточності |  |  |  |
| 1.3 | Наявність ставок/фізичних осіб в лабораторії Лікарі Лаборанти Мол. м/сестри |  |  |  |
| 1.4 | Кількість досліджень за квартал: Бактеріоскопій (всього/позитивних) Посівів на МБТ (всього/МБТ+) Тестів ідентифікації Тестів на чутливість до протитуберкульозних препаратів (всього/резистентні) |  |  |  |
| 1.5 | Наявність документації за затвердженими формами (журнали, направлення на аналіз) та правильність ведення ТВ04/1, ТВ04/2, ТВ05, ТВ05а, ТВ06, ТВ06а |  |  |  |
| 1.6. | Персонал пройшов навчання на курсах бактеріоскопії та бактеріології чи на робочому місці в обласному протитуберкульозному закладі |  |  |  |
| 2. Обладнання та витратні матеріали |
| 2.1 | Наявність обладнання відповідно до вимог наказу №388 від 16.07.2008 в придатному стані |  |  |  |
| 2.2 | Наявність та виконання плану метрологічної повірки та/або атестації |  |  |  |
| 2.3 | ШББ мають документ про валідацію |  |  |  |
| 2.4. | Наявність в достатній кількості витратних матеріалів (стандартні предметні скельця, пластикові піпетки, пробірки типу Falcon, тощо) |  |  |  |
| 3. Приготування поживних середовищ та реактивів |
| 3.1 | Наявність деконтамінуючих розчинів |  |  |  |
| 3.2 | Наявність реактивів для приготування сольових розчинів, термін придатності |  |  |  |
| 3.3 | Наявність реактивів для приготування фарбників, термін придатності |  |  |  |
| 3.4 | Чи використовуються для первинного посіву середовища Фінна 2 Левенштейна-Йєнсена |  |  |  |
| 3.5 | Наявність інструкції щодо приготування середовищ та фарбників |  |  |  |
| 4. Процедура виконання лабораторних досліджень (мазок) |
| 4.1 | Розмір та товщина мазків відповідає стандартам |  |  |  |
| 4.2 | Дотримання вимог методики фарбування за Цилем-Нільсеном |  |  |  |
| 4.3 | Оцінювання результатів бактеріоскопії згідно зі стандартами |  |  |  |
| 4.4 | Використання контрольних (позитивного і негативного) мазків при фарбуванні мазків від пацієнтів |  |  |  |
| 4.5 | Наявність архіву позитивних та негативних мазків, правильність його ведення |  |  |  |
| 4.6 | Своєчасність видачі результатів досліджень (не пізніше 24 годин з моменту доставки біоматеріалу в лабораторію) |  |  |  |
| 5. Процедура виконання лабораторних досліджень (засів) |
| 5.1 | Методика посіву на середовища здійснюється згідно із чинними нормативними документами |  |  |  |
| 5.2 | Позитивний результат оцінюється згідно із чинними нормативними документами |  |  |  |
| 5.3 | Негативна відповідь видається через 12 тижнів 2,5 місяці (наказ №45) |  |  |  |
| 6. Інфекційний контроль |
| 6.1. | Наявність в лабораторії автономної чи загально обмінної припливно – витяжної вентиляції |  |  |  |
| 6.2 | Кратність обміну повітря дорівнює не менше 6-12 м3/годину |  |  |  |
| 6.3 | В лабораторії є відповідальний за: Техніку безпеки Протиепідемічний режим Автоклавування (є допуск до роботи сосудів (посудин, апаратів), що працюють під тиском) |  |  |  |
| 6.4 | Наявність засобів індивідуального захисту (хірургічний халат, ковпак, фартух, рукавички) у достатній кількості |  |  |  |
| 6.5 | Наявність респіраторів з НЕРА-фільтрами у достатній кількості, їх використання у зонах підвищеного ризику |  |  |  |
| 6.6 | наявність бактерицидних ламп , їх технічний стан та догляд за ними наявність журналу обліку часу роботи бактерицидних ламп |  |  |  |
| 6.7 | Бактеріологічні дослідження виконують у шафах біологічної безпеки 1 класу безпеки 2 класу безпеки Інше |  |  |  |
| 6.8 | Використовується безпечна центрифуга (забезпечена стаканами із кришкою) |  |  |  |
| 6.9 | Наявність плану дій на випадок аварії з біологічним матеріалом |  |  |  |
| 6.10 | Наявність журналу аварійних ситуацій |  |  |  |
| 6.11 | Метод знищення біоматеріалу та одноразового посуду шляхом: Використання дезінфекційних засобів Автоклавування Інше |  |  |  |
| 6.12 | Наявність журналу контролю роботи автоклавів, правильність та повнота його заповнення |  |  |  |
| 7. Контроль якості |
| 7.1 | Наявність журналів контролю якості фарбників та бактеріоскопії чи позначок в журналі ТБ/04-2 |  |  |  |
| 7.2 | Наявність журналу контролю якості поживних середовищ та правильність його ведення |  |  |  |
| 7.3 | Наявність журналу контролю якості деконтамінації |  |  |  |
| 7.4 | Наявність контрольних штамів, умови зберігання ,правильність ведення документації щодо їх утримання відповідно до чинних нормативних документів |  |  |  |
| 7.5 | Участь лабораторії в зовнішньому контролі якості з бактеріоскопії |  |  |  |
| 7.6 | Лабораторія отримала результати участі у зовнішньому контролі якості з бактеріоскопії |  |  |  |
| 7.7 | Організація та проведення зовнішнього контролю якості в лабораторіях 1-го рівня |  |  |  |
| 7.8 | Під час кураторського візиту відібрані мазки для повторної перевірки: |  |  |  |
|  | % низькохибнонегативних мазків (0%) |  |  |  |
|  | % низькохибнонегативних мазків (0%) |  |  |  |
|  | % низькохибнонегативних мазків (не більше 5%) |  |  |  |
| 7.9 | Проведені коригуючи заходи в лабораторіях, в яких виявлені помилки |  |  |  |
| 8.Кількісні індикатори роботи лабораторії |
| 8.0 | % отриманого лабораторією біоматеріалу є мокротинням (не менше 90%) |  |  |  |
| 8.1 | % мазків з низькохибнонегативним результатом серед всіх позитивних мазків (не менше 25-50%) |  |  |  |
| 8.2 | % заростів |  |  |  |
| 8.3 | Кількість результатів за квартал: М-К- М+К+ М-К+ М+К- |  |  |  |
| 8.4 | % низькохибнонегативних мазків (0%) |  |  |  |
| 8.5 | % низькохибнонегативних мазків (0%) |  |  |  |
| 8.6 | % низькохибнонегативних мазків (не більше 5%) |  |  |  |

Виявлені проблеми: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки та рекомендації: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПІБ завідувача лабораторії____________________________      Підпис_______________

ПІБ куратора________________________________________      Підпис_______________

ПІБ керівника установи_______________________________     Підпис_______________

М.П.

Додаток 7

Затверджено:

Наказ УОЗ ОДА

від 04.12.2014 № 248

Перелік мазків, відібраних для перевірки «наосліп»

Лабораторія, яку перевіряють: (назва та код):__________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові завідувача лабораторії:_____________________________________

Період перевірки:__________________________________________________________________

Дата відбору (відправки) мазків:______________________________________________________

Куратор (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада):______________________________

_________________________________________________________________________________

| № з/п | Лабораторний номер (ТБ – 04) | Результат лабораторії, яку перевіряють (кількісна оцінка результату з ТБ – 04) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |

Прізвище, ім’я, по батькові зав. лабораторії____________________________________________

Підпис ________________________________ Дата _____________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові куратора _________________________________________________

Підпис ________________________________ Дата _____________________________________

Додаток 8

Затверджено:

Наказ УОЗ ОДА

від 04.12.2014 № 248

Результат повторної перевірки «наосліп»

Лабораторія, яку перевіряють (назва та код):__________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові завідувача лабораторії:_____________________________________

Період перевірки:_________________________________________________________________

Лабораторія яка перевіряє:_________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові контролера, посада:_______________________________________

Дата відбору (отримання) мазків:____________________________________________________

Дата повторного перегляду мазків:___________________________________________________

| № з/п | Лабора торний номер (ТБ – 04/1) | Результат лабораторії, яку перевіряють | Результат контролера |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кіль кісна оцінка | Оцінка марку вання | Оцінка розміру | Оцінка товщини | Оцінка фарбування | Дефектура |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Висновки:

| № з/п | Перелік індикаторів якості | Відсоток відповідності |
| --- | --- | --- |
| 1 | Відповідність результатів |  |
| 2 | Відповідність стандарту маркування мазка |  |
| 3 | Відповідність стандарту розміру мазка |  |
| 4 | Відповідність стандарту товщини мазка |  |
| 5 | Відповідність стандарту фарбування мазка |  |
| 6 | Дефект ура |  |
| 7 | Примітки: |

Рекомендації:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові зав. лабораторії_____________________________________________

Підпис ________________________________ Дата _______________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові контролера_________________________________________________

Підпис ________________________________ Дата _______________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові куратора __________________________________________________

Підпис ________________________________ Дата_______________________________________

Додаток 9

Затверджено:

Наказ УОЗ ОДА

від 04.12.2014 № 248

Протокол

Зовнішньої оцінки якості бактеріоскопічної діагностики туберкульозу методом «панельного» тестування

Заповнюється лабораторією - куратором:

Периферійна лабораторія (код) _______________________________________________________

Назва лабораторії, яка контролює _____________________________________________________

Набір «панелі» мазків для тестування № _______________________________________________

Дата відправки «панелі» із лабораторії - куратора_______________________________________

Дата отримання результатів із периферійної лабораторії__________________________________

Заповнюється периферійною лабораторією:

Назва ЛПЗ, адреса, телефон, ПІБ зав. КДЛ_____________________________________________

__________________________________________________________________________________

Дата отримання набору мазків для «панельного» тестування______________________________

Дата відправлення результатів в лабораторію __________________________________________

П.І.Б. спеціаліста, який проводив контрольне дослідження _______________________________

| № з/п | Заповнюється лабораторією І-го рівня | Заповнюється центральною лабораторією |
| --- | --- | --- |
|  | Номер мазка | Результат | Еталонний результат | Тип помилки | Бал за кожен мазок залежно від результату |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

Зворотній зв'язок:

Прохідний бал –                               Набрано балів –

Тестування пройдене / не пройдене

Помилка: ВХП______ ВХН______ НХП______ ПП_______

Рекомендації:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

П.І.Б. та підпис особи, яка здійснювала контроль _____________________________________

З результатами протоколу ознайомлені (П.І.Б., підписи):

Спеціаліст, який досліджував мазки ___________________________________________________

Зав. лабораторією __________________________________________________________________

Головний лікар ____________________________________________________________________